Załącznik Nr 5
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
Oświadczamy, że oferowany przez nas Echokardiograf spełnia następujące wymagania:
	Producent

	Model/typ


	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2015
	Tak
	

	2.
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	

	3.
	Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej
	Tak
	

	4.
	Ilość niezależnych kanałów procesowych 
	Powyżej 40 000
	

	5.
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 1,5-16 MHz
	

	6.
	Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne
	Min. 4
	

	7.
	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie
	Min. 180 dB
	

	8.
	Dodatkowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 10 cali
	Tak
	

	9.
	Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 19 cali, rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli, z regulacją położenia ( obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu).
	Tak
	

	10.
	Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania
	Tak
	

	11.
	Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu w celach m.in. dydaktycznych (łączność Wi-Fi lub bluetooth)
	Tak
	

	12.
	Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach i komentarzach do raportu
	Tak
	

	13.
	Czas uruchomienia systemu
	Max. 60 sek.
	

	14.
	Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows
	Tak
	

	15.
	Pojemonść dysku twardego
	Min. 300 GB
	

	16.
	Min. 2 porty USB z przodu aparatu
	Tak
	

	17.
	Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu
	Tak
	

	18.
	Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)
	Min. 70
	

	19.
	Nagrwyanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera   spektralnego
	Tak
	

	20.
	Ilość klatek pamięci CINE
	Min. 60 000
	

	21.
	Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne (wymienić)
	Tak
	

	22.
	Biało-czarna drukarka termiczna
	Tak
	


TRYBY OBRAZOWANIA

	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Tryb 2D (B-Mode)
	Tak
	

	2.
	Zakres ustawienia głębokości penetracji
	Min. 2 - 40 cm
	

	3.
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom), a także obrazu z pamięci CINE
	Min. 10x
	

	4.
	Możliwość powiększania obrazu diagnostycznego na pełny ekran
	Tak
	

	5.
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz
	Tak
	

	6.
	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi
	Tak
	

	7.
	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)
	Tak
	

	8.
	Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego
	Powyżej 7
	

	9.
	Prędkość odświeżania w trybie 2D
	Powyżej 1000 obr./sek.
	

	10
	Min. 8 suwaków głębokościowej kompensacji wzmocnienia TGC
	Tak
	

	11
	Min. 8 suwaków pionowej kompensacji wzmocnienia LGC
	Tak
	

	12.
	Tryb M-mode
	Tak
	

	13.
	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M
	Min. 5
	

	14.
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	Tak
	

	15.
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0º
	Min. 9 m/s
	

	16.
	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej 
	Min. 0,5-20 mm
	

	17.
	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej
	Min. 0 do +/- 89 stopni
	

	18.
	Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD)
	Tak
	

	19.
	Sterowany pod kontrolą obrazu 2D z głowic sektorowych oraz głowic tzw.”ślepych” dopplerowskich
	Tak
	

	20.
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0º
	Min. 20 m/s
	

	21
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)
	Tak
	

	22.
	Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego
	Min. 350 obr./sek.
	

	23.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego
	Min +/- 30 stopni
	

	24.
	Tryb angiologiczny/Power Doppler/
	Tak
	

	25.
	Tryb Power Doppler kierunkowy
	Tak
	

	26.
	Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy
	Tak
	

	27.
	Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach
	Tak
	

	28.
	Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/
	Tak
	

	29.
	Tryb Triplex /2D+PWD+CD/
	Tak
	

	30.
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie                 B-Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego
	Tak
	

	31.
	Moduł EKG wbudowany w aparat
	Tak
	


GŁOWICE
	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Głowica sektorowa (phased array)  do badań kardiologicznych dorosłych
	Tak
	

	2.
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
	Min. 1,5 - 5 MHz
	

	3.
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru  dla  B-mode
	Min. 3
	

	4.
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego
	Min. 3
	

	5.
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler
	Min. 3
	

	6.
	Ilość elementów 
	Min. 64
	

	7.
	Kąt pola obrazowego głowicy
	Min. 90 stopni
	

	8.
	Głębokość obrazowania
	Powyżej 30 cm
	


OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym 
	Tak
	

	2.
	Oprogramowanie aparatury/programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, pediatria, naczynia, małe i powierzchniowe narządy, urologia i inne
	Tak
	

	3.
	Raporty z każdego rodzaju badań
	Tak
	

	4.
	Możliwość dołączania zdjęć do raportu
	Tak
	


OPCJE ROZBUDOWY

	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1.
	Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania m.in. 50 objętości/sek.
	Tak
	

	2.
	Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna
	Tak
	

	3.
	Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC
	Tak
	

	4.
	Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie
	Tak
	

	5.
	Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)
	Tak
	

	6.
	Automatyczny pomiar NT
	Tak
	

	7.
	Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D
	Tak
	

	8.
	Tryb obrazowania panoramiczego
	Tak
	

	9.
	Transmisja danych i obrazów w sieci w standardzie DICOM z funkcją Worklist i MPPS
	Tak
	

	10.
	Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate
	Tak
	

	11.
	Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie
	Tak
	

	12.
	Elastografia dostępna na wszystkich głowicach liniowych
	Tak
	

	13.
	Głowice convex, liniowe i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia
	Tak
	

	14.
	Automatyczny pomiar IMT
	Tak
	


