Numer części	Lp.	Opis asortymentu	Szacunkowa ilość sztuk 24 miesiące
I		Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
	1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V. Powierzchnia pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej. Część dystalna polerowana. Długości trzpieni w zakresie od 106 mm do 152 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 37,8 mm do 49,7 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, długość szyjki od 28 mm do 38 mm. .	100
	2	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V., w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3 mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127, 5 st. oraz od 40 mm do 52 mm dla wersji 131 st.	300
	3	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131° 134° ), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5 mm dla wersji 131ş oraz od 39,1 mm do 50,5 mm dla wersji 134° .	2
	4	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, długościach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm.	80
	5	Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125° i 135° ), w 4 rozmiarach dla każdego z kątów o długościach od 41 mm do 48 mm i średnicy 16 mm, 19 mm i 23 mm.	80
	6	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm	10
	7	Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V dodatkowo napylony hydroksyapatytem, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131° i 135° ), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby.	10
	8	Głowa metalowa o średnicy 22 mm w 3 długościach	10
	9	Głowy metalowe o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 6 długościach każda.	10
	10	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm w min. 3 długościach każda.	400
	11	Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm w 4 długościach każda, wraz z adapterem rewizyjnym wykonanym ze stopu tytanu Ti6Al4V	10
	12	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 skrzydełek antyrotacyjnych	2
	13	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryta pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna lub z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub.	2
	14	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna lub z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. .	400
	15	Panewka cementowana, neutralna lub z okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58 mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm.	80
	16	Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm.	2
	17	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce.	400
	18	Wkładka ceramiczna o średnicach wewnętrznych 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki wraz ze wzrostem panewki. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce.	2
	19	Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego	10
	20	Wkładka ceramiczna bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego,	10
	21	Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego	10
	22	Śruba wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V o średnicy 6,5 mm, o długościach od 20 mm do 60 mm ze skokiem co 5 mm	100
	23	Panewka typu press-fit typu " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu.	2
	24	Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk.	10
	25	Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62 mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą śrub, bez konieczności użycia cementu.	10
	26	Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6Al4V, neutralna, z 10° lub 20° okapem, mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej	10
	27	Ostrze	400
Dodatkowe wymagania: / Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm / Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania
II		Endoproteza pierwotna stawu kolanowego
	1	Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Dostępny również w wersji bezcemmentowej.	200

	2	Element piszczelowy, cementowany, wykonany ze stopu tytanu Ti64, dostępny w 10 rozmiarach, z możliwością dołączenia trzpienia.	200
	3	Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm 16 mm i 20 mm..	200
	4	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, dostępny w długościach 20 mm, 40 mm i 60 mm.	40
	5	Rzepka cementowana, wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, dostępna w 6 rozmiarach o średnicy od 26 mm do 41 mm, ze skokiem co 3 mm.	2
	6	Element udowy cementowany, anatomiczny (przedział lewy boczny, prawy przyśrodkowy, prawy boczny i lewy przyśrodkowy), wykonany ze stopu chromo-kobaltowego dostępny w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Budowa elementu umożliwia zgięcie do 155°.	2
	7	Element piszczelowy cementowany, anatomiczny, ze stopu tytanu Ti6Al4V, dostępny w 6 rozmiarach	2
	8	Wkładka wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, mocowana zatrzaskowo, dostępna w grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm i 14 mm.	2
	9	Ostrze	200
Dodatkowe wymagania: / Zestaw napędów wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawione do szpitala na czas trwania umowy / Balanser dynamiczny do oceny napięcia struktur więzadłowych / Przymiary foliowe w ilości 3 kompletów lub program do cyfrowego planowania
Endoproteza stawu barkowego
III		Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210 mm w przekrojach od 13 do 16mm; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm; – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm; – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm; – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm; – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm ( 6 opcji), metalowe 40/44mm (5 opcji) bądź ceramiczne, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm Korekcyjne; - panewka cementowana w pięciu opcjach; - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach
	1	Trzpień bezcementowy	4
	2	Element proksymalny: odwrócony	4
	3	Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy	4
	4	Augument poresekcyjny z adapterem	4
	5	Glenosfery PE 40,44 mm.	4
	6	Łącznik	4
	7	Glenosfery 36mm	4
	8	Wkładka odwrócona PE	4
	9	Przedłużenie body odwróconego +9	4
	10	Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna	4
	11	Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana	4
	12	Panewka metal Black	4
		Płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach
	1	Śruba	4
		Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecilar tytan
	1	Panewka metal back rewizyjna	4
		Element ramienny beztrzpieniowy w czterech wielkościach wykonany w technologii trabecular titanium wraz z adapterem odwróconym
	1	Peg modularny do panewki metal back rewizyjnej	4
	2	Wkładka do panewki rewizyjnej	4
	3	Body odwrócone beztrzpieniowe	4
	4	Augment beztrzpieniowy odwrócony	4
	5	Płytka panewkowa	4
IV		Endoproteza stawu biodrowego
	1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.	400
	2	Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	80
	3	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.	30
	4	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki.	30
	5	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	480
	6	Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perfekcyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28-44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego.	350
	7	Panewka tytanowa, sferyczna, wydrukowana w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, umożliwiającej wrost tkanki kostnej w strukturę panewki. Powierzchnia zewnętrzna o współczynniku tarcia 1,2, porowatości 76%. Panewka dostępna w opcji pełnej w rozmiarach od 42 mm do 66 mm, oraz otworowej w rozmiarach od 42 mm do 72 mm, umożliwiającej zastosowanie śrub o średnicy 6,5 mm. Możliwość zmiany kąta ustawienia śruby w zakresie 37ş. Położenie otworów opracowane w oparciu o badania morfometryczne. Mechanizm blokowania wkadki pozwala zastosować systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramiczny i polietylenowy oraz głowy o rozmiarze 36 mm do rozmiaru panewki od 48 mm.	200
	8	Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z polimetylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mmw zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm.	50
	9	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm oraz 40 mm.	400
	10	Wkładka polietylenowa, umożliwiająca zastosowanie z panewkami o rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	2

	11	Korek do zamknięcia kanału szpikowego	100
	12	Zaślepka	2
	13	Substytut kostny	2
	14	Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22 mm – panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26 mm- panewka zew. o śr. 41-42 mm głowa wew. 28 mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm.	2
	15	Cement kostny z Tobramycyną	10
	16	Ostrze	600
Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu biodrowego / Frezy panewkowe ze skokiem co 1 mm.
V		Endoproteza stawu kolanowego
	1	Element Udowy jednoprzedziałowy Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie- wyprost 10-110 stopni do osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.	2
	2	Element piszczelowy jednoprzedziałowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału	2
	3	Wkładka piszczelowa do elementu jednoprzedziałowego wykonana z polietylenu UHMWPE bez dodatków organicznych, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna w 4 grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm i 12 mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Geometra wkładki i elementu udowego dopasowana względem siebie jako „wycinek kuli w kuli”, co umożliwia swobodne łączenie rozmiarów elementu piszczelowego i udowego oraz swobodniejsze dopasowanie przestrzenne obu elementów względem kości	2
	4	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, zpodniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	400
	5	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach.	400
	6	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi o średnicy 7 mm, zlokjalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w oścmiu rozmiaarch, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.	100
	7	Wkładka polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 9 mm, 11mm, 13mm, 16 mm.	400
	8	Cement kostny z Tobramycyną	10
	9	Ostrze	400
Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki pierwotnej stawu Kolanowego
VI		Endoproteza Rewizyjna Stawu Kolanowego i Biodrowego
	1	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	60
	2	Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach umożliwiający zastosowanie podkładek piszczelowych mocowanych za pomocą wbudowanego systemu blokującego oraz zastosowanie trzpienia przedłużającego.	100
	3	Rewizyjna Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem.	20
	4	Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm,k 10 mm i 15 mm)	100
	5	Podkładki pod płytkę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm)	100
	6	Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	20
	7	Trzpienie przedłużające o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm z możliwością przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	100
	8	Rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w 6 rozmiarach i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 5 rozmiarach i grubościach od 9 mm do 12 mm.	20
	9	Augment wypełnieniający ubytki kostne w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego zapewniający dodatkową fiksację endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Element dostępny w 3 wersjach jako symetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 5 rozmiarach, asymetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 8 rozmiarach po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowej oraz symetryczne augmenty udowe dostępne w 12 rozmiarach po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego.	40
	10	Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończy6ny prawej i lewej wykonany ze stopu chromo-kobaltowego z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	6
	11	Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltoowego, uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	6
	12	Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24 mm.	6
	13	Augmentacja do elemenhtu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm).	6
	14	Offset 4 mm	6
	15	Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm.	12
	16	Element Rotacyjny	6
	17	Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację.	6
	18	Zestaw elementów polietylenowych	6
	19	Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°	2
	20	Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hedroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 20 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte.	2
	21	Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 mm do 220 mm (skok co 20 mm). Łączenie elementów na zasadzie stożka, bez dodatkowych elementów łączących (śrub itp.) co umożliwia dowolne rotacyjne ustawienie ante/retrowersji komponentu proksymalnego w stosunku do panewki	2
	22	Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°	2
	23	Element piszczelowy, resekcyjny w 2 rozmiarach – standard i small – oba w wysokości 80 mm z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich	2

	24	Komponent Trzonu	2
	25	Cement kostny z Tobramycyną	100
	26	Ostrze	100
	27	Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa.	10
	28	Płyty do stabilizacji złamań okołoprtotezowych – prosta.	10
	29	Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2 mm lub 1,6 mm.	6
	30	Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm.	20
	31	Linki stalowe o grubości 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty.	4
	32	Adapter do głowy ceramicznej	10
	33	System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni,	4
	34	Siatka panewkowa	4
	35	Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm	2
	36	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształcie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym ofsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększajacy zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	10
	37	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	10
	38	Panewka hemisferyczna prawa i lewa, w rozmiarach od 54 mm do 80 mm pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) z przesunięciem środka rotacji w dół i do tyłu. Otwory na śruby na obwodzie ustawione kątowo ku górze, do zastosowania ze śrubami 6,5 mm górno-przednia krawędź ścięta.	2
	39	Panewka cementowana polietylenowa, dwumobilna w rozmiarach od 44 mm d 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	10
	40	System wkładek chromokobaltowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mmm od 64 mm wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm.	20
	41	Śruba	40
Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem. / Szkolenia w zakresie technik operacyjnych oferowanych systemów / Instrumentarium do endoprotezoplastyki rewizyjnej stawu kolanowego
VII		Implanty barkowe
	1	Kotwica niewchłanialna (tytanowa) zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa– rozmiary śr. - 5 mm & śr. – 6,5 mm; wytrzymałość 64 LBS & 86 LBS. Kotwica posiada cztery pełne obroty głębokiego gwintu, zaokrągloną główkę (zwiększającą wytrzymałość kotwicy podczas wkręcania oraz delikatną dla nici), dwa niezależne oczka na nici ułożone na krzyż (zapewniają niezakłócony i łatwy przesuw nici podczas wiązania węzłów oraz możliwość wykonania szwu materacowego).Dostępna z dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna.	30
	2	Kotwica niewchłanialna, niewidoczna w promieniach rentgena (PEEK) lub TCP/PLGA zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego mięśnia stożka rotatora i mocowania głowy bicepsa - rozmiary śr. - 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; SIŁA WYRWANIA: 4,5mm - min. 199N; 5,5mm - min. 275 N. Kotwica posiada specjalnie zaprojektowany nowy rodzaj gwintów, pełne wkręcenie kotwicy poniżej 5 pełnych obrotów wprowadzacza. Kotwica posiada dwa rodzaje gwintu - inny dla kości gąbczastej i inny dla korówki, mostek w przedniej części, przez, który przewieszone są nici zabezpieczony ciałem implantu by nici nie miały możliwości ocierać się o tkankę kostną podczas wprowadzania, i ich wiązania. Wprowadzacz jednorazowy posiada linię kości.	30
	3	Kotwica biowymienna wykonana z osteokonduktywnego TCP i PLGA metodą mikrodyspersii lub PEEK zaprojektowana specjalnie do napraw uszkodzonego obrąbka. Rozmiary 3,0 mm x 10,7 mm; wytrzymałość 43 LBS Kotwica kaniulowana dostępna w wersji wkręcanej (5,5 zwojów) lub wbijanej (7 uskoków) wyposażona w 1 nić lub 2 nici przewieszone przez most na przedzie kotwicy (niezakłócony przesuw). Wprowadzacz posiada „stop” – uskok opierający się o brzeg kości. Do przygotowania miejsca dla kotwicy w kości stosujemy wiertło 2,4 mm, narzynkę 2,7 mm (opcjonalnie) – instrumenty również posiadają „stop” i linię głębokości. Dostępna z jedną lub dwiema nićmi o różnych kolorach - 38% niewchłanialnego PE, 62% biowchłanialne, 55 LBS wytrzymałości, 30 LBS przy połowicznym przecięciu i na węźle, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silna i elastyczna.	30
	4	Śruba tytanowa 3,5mm, kaniulowana, przeznaczona do procedury Bristow-Latarjet wykonywanej instrumentarium przystosowanym do zabiegów techniką na otwarto lub artroskopowo. Śruba pakowana jest razem z podkładką pozwalającą na bardzo dobrą kompresję oraz ułatwiającą mocowanie. Podkładka wykonana z tytanu. Śruby dostępne w długościach 28-44 mm	30
	5	Podkładki do śrub Latarjet Screw dopasowana do systemu	30
	6	Jednorazowy, sterylnie pakowany zestaw do przeprowadzenia zabiegu metodą Bristow-Latarjet w sposób artroskopowy lub na otwarto. Zestaw zawiera transparentną podwójną kaniulę pozycjonującą wyrostek kruczy, prowadniki, obturatory, zatyczki oraz pleciony elastyczny drut nitinolowy z okiem	30
VIII		Implant artroskopowe do stosowania w obrębie kolana
	1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakonczona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścienim ograniczajacym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	120
	2	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone. Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	40
	3	Rekonstrucja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i beta TCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.	150

	4	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakonczenia główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.	54
	5	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruby interferencyjne PEEK, średnica 7-10mm, długość 20-25mm.	30
	6	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm.	5
	7	Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0	50
	8	Szydło do prowadzenia przeszczepu	3
	9	Prowadnica nitinolowa do śrub GT oraz tytanowych IS 1,5mm	5
	10	Prowadnica nitinolowa do śrub Composi TCP 1.1mm	6
	11	Wiertło wielorazowe 4,5mm	6
	12	Trepan do pobierania kościu gąbczastej, średnica 7-11 mm	9
	13	Prosty, zakrzywiony. Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakonczona igłą o śr. 1,6mm.	45
	14	Metalowa prowadnica typu half pipe.	6
IX		System do separacji autologicznych czynników wzrostu i koncentratu szpiku
	1	Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta (z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). Odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi. X9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi. Skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi. Wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. Niska zawartośc erytrocytów. Zestaw składa się z : - 1 separator PRP 30ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP- Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP - Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabiezpieczony pływakiem -przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP. - 1 strzykawka pobraniowa 30ml, - 1 strzykawka transportowa 30ml, - 1 strzykawka transportowa 10ml, - igła 18, - 30 ml ACD-A, - zestaw do pobrania krwi.	45
	2	Grawitacyjny system uzyskiwania koncentratu szpiku. Ponad x6 zagęszczanie komórek jądrzastych. Odzysk 79% wszystkich komórek jądrzastych. Zestaw składa się z: - koncentrator szpiku 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie koncentratora szpikiem, pobranie CPC (Cell Poor Plasma) oraz pobranie NCC (Nucleated Cell Cencentrate) koncentratu komórek jądrzastych przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się NCC z erytrocytami i CPC system jest zabiezpieczony pływakiem-przegrodą, która oddziela uzyskane frakcje. - strzykawka 10ml, - trzy strzykawki 30ml, -igła 18g, - igła 18g z motylkiem, 30ml ACD-A, - trokar do pobrania szpiku kostnego.	3
X		Implanty artroskopowe do zastosowania w obrębie konczyny górnej
	1	Sterylny (jednorazowy ) zestaw instrumentarium 1.4mm: płaszcz, wiertło i obturator.	2
	2	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. Pakowana po 10szt.	2
	3	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,0mm: płaszcz, wiertło i obturator.	5
	4	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Pakowana po 10 szt.	16
	5	Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm lub bez tytanowego grotu długość 25,8 mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek.	18
	6	Kotwica do barku wykonania z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	30
	7	Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej.	25
	8	Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakonczonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieciem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	5
	9	Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jedenej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej pomieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	1
	10	Wiertło kaniulowane 4,5 mm.	1
	11	Obszycie przeszczepu. Zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12 szt.	6
XI		Proteza barku / Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm. Trzpień cementowy w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm. Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu - trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach.
	1	Trzpień cementowany lub bezcementowy	13
	2	Podstawa głowy TM	13
	3	Głowa	13

	4	Wkręty podstawy 2 szt	13
	5	Wiertło kaniulowane 6mm sterylne	13
	6	Wiertło kaniulowane 2,5mm sterylne	13
	7	Drut 2,5mm sterylny	13
	8	Taca ramienna	13
	9	Wkład tacy ramiennej	13
XII
	1	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie.	4
	2	Tytanowa śruba mocująca, z gwintem typowym dla kości gąbczastej, średnica 6,5 mm, długość 25-60mm.	4
	3	Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długośość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm).	300
	4	Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9 mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana pojedynczo, sterylnie	420
	5	Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4 mm (dł. 16, 25 lub 35mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie.	40
	6	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie.	10
	7	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowania jednostkowo, sterylnie.	2
	8	Kotwiczika elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,8mm, do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie miękkie tasiemki o szerokości 1,3mm, na podajniku jednorazowym, pakowana jednostkowo, sterylnie	10
	9	Wiertło do kotwicy 1,8mm, z ogranicznikiem	2
	10	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnine nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej inimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.	160
	11	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonanie z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z koncem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciagłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	120
	12	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PPEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	200
	13	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze"#0". Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	5
	14	Nić pleciona supermocna, rozmiar #2, do obszywania, pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt.	5

15	Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.	30
16	Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze po 10 sztuk.	400
17	Ostrze do piłki sagitalnej, różne rozmiary, w ofercie również z ogranicznikiem 8mm do pobierania bloczków kostnych.	40
18	Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt.	70
19	Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	5
20	Kotwice bezwęzłowe wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydłami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwice osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości, w ofercie kotwice wkręcane bezwęzłowe.	5
21	Rękojeść wielorazowa do elektrokoagulacji, uniwersalna do konsoli z wejściem trójdzielnym.	20
22	Elektrody monopolarne, 90 stopni, opakowanie zawierające 5 szt.	200
23	Kaniula wielorazowa do szycia łąkotki, pojedyncza, trzy kąty wygięcia w stronę lewą lub prawą w zależności od miejsca uszkodzenia: tył, środek, przód.	20

XIII
	1	Trzpień rewizyjny modularny
	1a	Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej	3
	1b	Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32mm i 42mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni
	1c	Element krętarza w dwóch opcjach długości 40mm i 50mm
	1d	Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy
	1e	Śruba o długości od 40mm – 125mm
	2	Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana z porowatego tytanu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm	3
	2a	Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem	3
	3	Panewka panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit multihole wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej (EPORE) dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72mm ze skokiem co 2 mm.	3
	3a	Trzpień rewizyjny bezcementowy trzpień prosty wykonany ze stopu tytanowego, napylony tytanem, na przekroju prostokątnym, konus 12/14, dostępny w 5 rozmiarach, kompatybilny z systemem pierwotnej endoprotezy	3
	4	Endoproteza cementowa stawu kolanowego
	4a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w wersji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego (PS), w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	10
	4b	Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	10
	4c	Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach: 10, 12.5, 15, 17.5, 20 mm.	10
	4d	Rzepka polietylenowa, cementowana w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35m)	2
	4e	Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN, o przekroju 14mm i długościach: 25, 35 i 50mm.	10
	5	Endoproteza rewizyjna, półzwiązana stawu kolanowego	4
	5a	Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN.	4
	5b	Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne.	4
	5c	Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach10, 12.5, 15, 17.5 i 20mm, tylkostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy	4
	5d	Rzepka cementowa polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35 mm)	2
	5e	Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, w długościach od 100 do 200 mm oraz przekroju od 12 do 22mm/ Trzpienie przedłużające do tacy piszczelowej, pokryte okładziną ceramiczną TiN o przekroju 14mm i długościach:25, 50 i 75mm	4
	5f	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm)	4
	5g	Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm)	4
	5h	Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wysokościach 5 i 10mm.	4
	5i	Sleeve udowy w 4 rozmiarach, tytanowy porowaty wykonany techniką 3D	4
	5j	Sleeve piszczelowy w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm, tytanowe porowate wykonane techniką 3D.	4
	6	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego modularna związana, opcjonalnie hipoalergiczna, składająca się z: a) Elementu udowego anatomicznego kłykciowego w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowej i bezcementowej wykonanego ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve b) Elementu piszczelowego w minimum 4 rozmiarach, w wersji cementowanej i bezcementowej wykonanego ze stopu CoCrMo z możliwością zastosowania augumentów i sleeve. c) Wkładki polietylenowej dostosowanej do rozmiaru piszczeli w wersji MB i FB. d) Zamka łączącego element udowy z piszczelowym e) Adaptera offsetu uniwersalnego udowego i piszczelowego od 0 do 6mm. f) Trzpienia uniwersalnego udowego i piszczelowego cementowanego o średnicy 11,13,15,17,19 mm w długościach 125,150,200,250mm, oraz, bezcementowego o średnicy 12,14,16,18,20,22mm w długościach 125,150,200,250mm. g) Augumentów udowych dystalnych h) Augumentów udowych tylnych i) Augumentów piszczelowych jednostronnych j) Augumentów piszczelowych obustronnych k) Sleeve udowych w 4 rozmiarach, tytanowych porowatych wykonanych techniką 3D l) Sleeve piszczelowych w 4 rozmiarach, oraz sleeve z wbudowanymi augumentami 5 i 10mm, tytanowych porowatych wykonanych techniką 3D * Cena netto za komplet (najdłuższa resekcja)	4

7	Taśmy tytanowe o szerokości 8mm	20

Numer części	Lp.	OPIS ASORTYMENTU	Szacowana ilość sztuk na 24 miesiące
XIV		Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Stawu Kolanowego
	1	Element Udowy jednoprzedziałowy Chromowo-Cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie- wyprost 10-110 stopni do osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej.	20
	2	Element piszczelowy jednoprzedziałowy chromowo-cobaltowy dostępny w 6 rozmiarach, odpowiednio do każdego przedziału	20
	3	Wkładka piszczelowa do elementu jednoprzedziałowego wykonana z polietylenu UHMWPE bez dodatków organicznych, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna w 4 grubościach 8 mm, 9 mm, 10 mm i 12 mm, mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Geometra wkładki i elementu udowego dopasowana względem siebie jako „wycinek kuli w kuli”, co umożliwia swobodne łączenie rozmiarów elementu piszczelowego i udowego oraz swobodniejsze dopasowanie przestrzenne obu elementów względem kości	20
	4	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, zpodniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm), mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej. Dostępny również w wersji bezcemmentowej oraz antyalergicznej (pokryty powłoką tytanowo-niobową)	500
	5	Element piszczelowy w postaci monobloku, wykonany ze stopu polietylenu dostępny w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm.	60
	6	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach.	300
	7	Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu CpTi. Element posiadający 4 pegi o średnicy 7 mm, zlokjalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Dostępny w oścmiu rozmiaarch, przeznaczony do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego.	40
	8	Wkładka polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym, zapewniającym rotację min. 20°; w grubościach: 9 mm, 11mm, 13mm, 16 mm.	420
	9	Element udowy cementowany jednoosiowy, jednopromieniowy w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, osiągający w zgięciu całkowity zakres 150 stopni. Anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda. Dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron pozwalający na zastosowanie trzpienia przedłużającego. Możliwość zastosowania augmentów uzupełniających ubytki kostne dystalne i tylne (5 mm, 10 mm, 15 mm) mocowanych mechanicznie za pomocą śruby bez konieczności stosowania substancji klejącej.	30
	10	Element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach umożliwiający zastosowanie podkładek piszczelowych mocowanych za pomocą wbudowanego systemu blokującego oraz zastosowanie trzpienia przedłużającego.	100
	11	Rewizyjna Wkładka z polietylenu III generacji, polietylen wysokousieciowany radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzany (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka dostępna w grubościach 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowana metalowym bolcem.	20
	12	Bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm,k 10 mm i 15 mm)	80
	13	Podkładki pod płytkę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm)	20
	14	Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	60
	15	Trzpienie przedłużające o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm z możliwością przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm.	130
	16	Rzepka stawu kolanowego symetryczna dostępna w 6 rozmiarach i grubościach od 8 mm do 11 mm oraz asymetryczna dostępna w 5 rozmiarach i grubościach od 9 mm do 12 mm.	20
	17	Augment wypełnieniający ubytki kostne w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego zapewniający dodatkową fiksację endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Element dostępny w 3 wersjach jako symetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 5 rozmiarach, asymetryczne augmenty piszczelowe dostępne w 8 rozmiarach po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowej oraz symetryczne augmenty udowe dostępne w 12 rozmiarach po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego.	20
	18	Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończyny prawej i lewej wykonany ze stopu chromo-kobaltowego z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	3
	19	Element piszczelowy wykonany ze stopu chromo-kobaltoowego, uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego.	3
	20	Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24 mm.	3
	21	Augmentacja do elemenhtu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm).	3
	22	Offset 4 mm	3
	23	Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm.	6
	24	Element Rotacyjny	3
	25	Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację.	3
	26	Zestaw elementów polietylenowych	3
	27	Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni do elementu krętarzowego. Konus o podstawach 11,3 mm i 12,5 mm, wysokość komponentu proksymalnego – 70 mm; kąt szyjkowo-trzonowy - 135°	1
	28	Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hedroksyapatytu o średnicach od 11 mm do 19 mm (skok co 1 mm) i długościach 125 mm, 150 mm i 20 mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11 mm, 13 mm, 15 mm i 17 mm proste i zagięte.	1
	29	Elementy przedłużkowe w długościach od 30 mm do 80 mm (skok co 10 mm) oraz od 100 mm do 220 mm (skok co 20 mm). Łączenie elementów na zasadzie stożka, bez dodatkowych elementów łączących (śrub itp.) co umożliwia dowolne rotacyjne ustawienie ante/retrowersji komponentu proksymalnego w stosunku do panewki	1
	30	Element udowy lewy i prawy w 2 rozmiarach: standard (60 mm w M/L i 54 mm w A/P) oraz small (52 mm w M/L i 45 mm w A/P) oba w wysokości i o kącie koślawości 6°	1
	31	Element piszczelowy, resekcyjny w 2 rozmiarach – standard i small – oba w wysokości 80 mm z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich	1
	32	Komponent Trzonu	1
	33	Cement kostny z Kolistyną i Erytromycyną opcjonalnie z Gentamycyną	100
	34	Cement kostny z Tobramycyną	30
	35	System do ciśnieniowego płukania kości	25
	36	Ostrze	550
Dodatkowe wymagania: / Wykonawca zapewni napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrządowaniem oraz instrumentarium.

XV		Endoproteza Pierwotna i Rewizyjna Sawu Biodrowego
	1	Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konfliktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w 11 rozmiarach dla każdego z katów i długościach od 96 mm do 126 mm. Wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej (trzpień wzrasta proporcjonalnie we wszystkich wektorach). Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.	300
	2	Trzpień bezcementowy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AlV4, w 1/3 części bliższej napylony plazmowo czystym tytanem (CpTi) i pokryty warstwa hydroksyapatytu. Część dystalna polerowana. Długości trzpienia w zakresie od 99 mm do 120 mm. Trzpiejn występuje w dwoch wersjach: z wbudowaną antewersją lub bez (neutralny), w 8 rozmiarach dla każdej z opcji i 8 dla strony prawej i lewej (razem 32 trzpienie.) Kąt szyjkowo-trzonowy 130 st., długość szyjki od 28 mm do 38 mm. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego „ o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	5
	3	Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	80
	4	Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany o długościach 200, 220, 240, 260 mm z centralizerem. Stożek zwiększający zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°”12.	20
	5	Trzpień wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy. Kształt trzpienia oparty o stabilizację w części dystalnej uda – składający się z przedłużki trzpienia w minimum 3 długościach w zakresie od 155 mm do 235 mm oraz średnicy od 14 mm do 28 mm w kształcie prostym i zakrzywionym ze skokiem co 1 mm. Korpus w 4 długościach ze zmiennym ofsetem oraz śruby łączącej oba elementy. Trzpień i korpus endoprotezy połączone poprzez osadzenie na stożku Morse'a i dodatkowo zabezpieczone nakrętką kompresyjną. Stożek zwiększajacy zakres ruchu i zmniejszający ryzyko konfliktu szyjkowo-panewkowego o parametrach podstawy: 11,3 i 12,5 mm, wysokości 12,1 mm oraz kącie rozwarcia stożka 5°12”.	5
	6	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm i 36 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki.	30
	7	Głowa metalowa o średnicy 40 mm i 44 mm w trzech rozmiarach długości szyjki.	20
	8	Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm oraz 36 mm – każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki	360
	9	Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perfekcyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44-72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22-44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28-44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego.	420
	10	Panewka sferyczna, bezotworowa, typu press-fit z wbudowanym wkładem ceramicznym pokryta hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.8 mm wokół panewki.	1
	11	Panewka hemisferyczna prawa i lewa, w rozmiarach od 54 mm do 80 mm pokryta przestrzenną, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności) z przesunięciem środka rotacji w dół i do tyłu. Otwory na śruby na obwodzie ustawione kątowo ku górze, do zastosowania ze śrubami 6,5 mm górno-przednia krawędź ścięta.	1
	12	Panewka bezotworowa zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano perferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1,5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm.	1
	13	Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z polimetylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mmw zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm.	40
	14	Panewka cementowana polietylenowa, dwumobilna w rozmiarach od 44 mm d 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	5
	15	Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, dostępna z okapem lub bez, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm oraz 40 mm.	410
	16	Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki oraz wzrost wielkości głowy ceramicznej wraz ze wzrostem wkładki,.	5
	17	System wkładek chromokobaltowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mmm od 64 mm wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58 mm ID, o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm.	10
	18	Wkładka polietylenowa, umożliwiająca zastosowanie z panewkami o rozmiarach od 44 mm do 60 mm do zastosowania z głowami o średnicy 22,2 mm i 28 mm.	1
	19	Korek do zamknięcia kanału szpikowego	90
	20	Zaślepka	1
	21	Śruba	20
	22	Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowa.	52
	23	Płyty do stabilizacji złamań okołoprtotezowych – prosta.	5
	24	Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2 mm lub 1,6 mm.	3
	25	Zaciski do linek o średnicy 1,6 mm lub 2,0 mm.	10
	26	Linki stalowe o grubości 2 mm do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty.	2
	27	Adapter do głowy ceramicznej	1
	28	System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach: 15 mm, 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie determinuje wielkości augmentu.	2
	29	Siatka panewkowa	2
	30	Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm	1
	31	Substytut kostny	1
	32	Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22 mm – panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26 mm- panewka zew. o śr. 41-42 mm głowa wew. 28 mm- panewka zew. o śr. 44-72 mm.	1
	33	Cement kostny z Kolistyną i Erytromycyną opcjonalnie z Gentamycyną	20
	34	Cement kostny z Tobramycyną	5
	35	System do ciśnieniowego płukania kości	10
	36	Ostrze	410
Dodatkowe wymagania: / Napęd w postaci piły oraz wiertarki wraz z niezbędnym do zabiegu oprzyrzadowaniem oraz instrumemntarium
XVI		Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego
	1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13 mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	400

	2	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone - Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant.	30
	3	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy.	400
	4	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. / Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Średnica 7-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste.	100
	5	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11 mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.	40
	6	Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe – Guzik tytanowy lub polyetylenowy, średnica 10 mm lub 15 mm lub 19 mm.	20
	7	Obszycie przeszczepu – zakrzywiona igła połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op – 12 szt.	26
	8	Implant do szycia łąkotki: dwie igły połączone nicią 2.0	150
	9	Szydło do prowadzenia przeszczepu	24
	10	Prowadnica nitinolowa do śrub GT i TunneLoc IS 1.5mm	24
	11	Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 0.9mm	24
	12	Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm	24
	13	Wiertło wielorazowe 4,5mm	24
XVII		Implanty do zastosowania w obrębie barku
	I	Niestabilość stawu ramiennego
	1	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4 mm: płaszcz, wiertło i obturator.	12
	2	Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm lub 2,2 mm.	50
	3	Kotwica tytanowa średnica od 3 mm do 5 mm ze wzmocnioną nicią przewieszoną przez poziomo usytuowane otwory mocujące, na sterylnym podajniku z igłami lub bez.	95
	II	Naprawa stożka rotatorów
	1	Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9 mm: płaszcz, wiertło i obturaot.	18
	2	Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Pakowana pojedynczo lub zbiorczo po 10 szt. przy czym każdy implant zapakowany jest osobno w sterylnym opakowaniu.	300
	3	Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK lub biowchłanialnego materiału opartego na polimerze kwasu mlekowego i glikolowego, średnica 4,5 lubg 5,5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	75
	4	Kotwica do barku wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5mm, bezwęzłowa. Implant wkręcany.	50
	5	Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5 mm i 6,5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej.	80
	6	Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającymi jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	30
	7	Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, która połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant.	5
	8	Nitinolowy wkład przeszywacza stożka rotatorów kompatybilny z systemem Bipass.	24
XVIII		Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal na polietylen, ceramika na ceramika
	1	Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny (lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 w rozmiarze 4-12). Długość trzpienia od 95 do 119 m. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki.	50
	2	Trzpień modularny prosty pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek12/14. Trzpień w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 10 mm, stożek 12/14 mm. Trzpień dostępny w wersjach: standardowej kołnierzowej, cementowej oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach.	30
	2a	System rewizyjny kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem i posiadający w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach.	10
	3	Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 68 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 mm do 68 mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi i ceramicznymi.	40
	4	Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia. Panewka bezcementowa tytanowa, sferyczna, typu Press-fit posiadająca porowatą okładzinę, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegracje. Średnica zewnętrzna panewki: 44 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 mm do 66 mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi i ceramicznymi.	40
	5	Wkład polietylenowy wysokiej gęstości typu „cross link” z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni orz lateralizacją środka obrotu o 4 mm. Dostępne wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacja 4 mm.	50
	6	Wkładki związane w dwóch wersjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu o 4 mm oraz lateryzacji 4 mm.	10
	7	Wkładka ceramiczna o średnicy wewnętrznej 28mm-36mm	20
	8	Głowy metalowe o średnicach 28, 32, 36 mm	30
	9	Głowy ceramiczne o średnicy 28mm-36 mm	50
	10	Zaślepka do panewki	80
	11	Śruba o grubości 6,5 mm różne długości	1
Dodatkowe wymagania: / Napędy oraz do każdych 10 zabiegów 5 ostrzy bezpłatnie

XIX		Implanty do zabiegów w obrębie barku
	1	Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z materiałów PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4 mm, średnica zewnętrzna 4.5 mm (5.5 mm po implantacji), wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej częsci uchwytu (koloru czarnego), szew przesuwa się o około 1,5 mm co każde 60° obrotu.	50
	2	Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm+/-0,5mm. Wiertło wielorazowe i celowniki proste i kątowe, obturator oraz starter do przygotowania kanału zapewnia oferujący.	200
XX		Zestaw do rekonstrukcji chrząstki
	1	Zestaw do uzyskania osocza bogatopyłkowego z autologiczną trombiną – Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi-otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi)-zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części oraz antykoagulant i wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności. Dodatkowo zestaw zawiera urządzenia do produkcji autologicznej trombiny z PPP-sterylny zestaw do separowania min. 5ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopyłkowego-bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywacje i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. Membrana kolagenowa – Nieorganiczna macierz kolagenowa do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata – zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcję bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstwowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi	15
XXI		Zestaw do koncentracji komórek multipotencjalnych ze szpiku
	1	System koncentracji komórek macierzystych ze szpiku kostnego – system umożliwia wyprodukowanie koncentratu komórek macierzystych – zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji komórek multipotencjalnych. Ponad 10 razy większe stężenie komórek jądrzastych (TNC) niż w normalnej koncentracji szpiku kostnego. Z 50ml szpiku, system może odseparować nie mniej niż 6 ml koncentratu komórek macierzystych. Zestaw zawiera m.in.: podłużny 60 ml pojemnik do koncentracji komórek macierzystych, specjalny filtr do oczyszczania szpiku kostnego (170 µ ), sterylne obłożenie stawu biodrowego na czas pobrania szpiku, specjalny trokar oraz wszelkie elementy umożliwiające preparatykę i aplikację materiału.	5
XXII		Zestaw do operacji stopy- I
	1	Płytka tytanowa T o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,7 mm.	100
	2	Płytka tytanowa L skośna prawa i skośna lewa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,7mm.	20
	3	Śruba tytanowa korowa średnicy 2,7 mm z pełnym gwintem samogwintująca o długościach od 10 do 30 mm.	150
	4	Śrubka tytanowa, korowa o średnicy 2,7 mm, stożkowa gwintowana główka, z pełnym gwintem, samogwintująca o długościach od 10 do 28mm	50
XXIII		Zestaw do operacji stopy-II
	1	Tytanowa płytka anatomiczna do zespolenia kości śródstopia, o grubości 1,5 – 2 mm, o kształcie litery T oraz lekko skośnej litery L prawa i lewa. Otwory nagwintowane do śrub o średnicy 2,7mm oraz 2,7mm kolorowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płytce przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/ - 15°.	40
	2	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,7mm, długości 10 – 35mm	100
	3	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,7mm, długości 10 – 35mm	100
	4	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,7mm, długości 10-35mm.	100
	5	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,7mm, długości 8-35mm.	100
	6	Tytanowa śruba kaniulowa o średnicy 2,0mm, długości 8-20mm	120
XXIV		Regeneracja powierzchni chrząstki i tkanki podchrzęstnej
	1	Implanty do regeneracji powierzchni chrząstki w stawie kolanowym wykonany z włókien węglowych. Kształtem przypomina skręcony warkoczyk, o szerokości 3mm, długości 13 – 15mm. 1 op =10 szt. / Instrumentarium do implantacji wypożyczone na okres współpracy. Sterylny implant, termin przechowywania min 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa.	2
	2	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 20mm x 30mm	2
	3	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 30mm x 40mm	2
	4	Membrana kolagenowa z osierdzia wołowego, do regeneracji i wzmocnienia struktur tkanki łącznej. Zapewnia niezawodne pokrycie ubytku i stanowi rusztowanie dla procesu przebudowy tkanki własnej pacjenta. Sterylny implant, termin przechowywania min. 5 lat. / Sposób przechowywania – temperatura pokojowa. / Rozmiar 40mm x 50mm	2
XXV		System do separacji autologicznych czynników wzrostu i koncentratu szpiku
	1	Grawitacyjny system separacji umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 26 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego). / - odzyskiwanie ponad 90% trombocytów oraz ponad 50% leukocytów z próbki krwi / - x9 koncentracja płytek krwi, potwierdzona katalogiem oraz publikacjami naukowymi, / - skuteczność kliniczna produktu potwierdzona badaniami naukowymi, / - wysoka powtarzalność koncentracji uzyskanego osocza bogato płytkowego. / - niska zawartość erytrocytów. / Zestaw składa się z: / - 1 separator PRP 30ml, który posiada 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) oraz pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu bardzo wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, który mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - 1 strzykawka pobraniowa 30ml / - 1 strzykawka transportowa 30ml / - 1 strzykawka transportowa 10ml / - igła 18 / - 30 ml ACD-A / - zestaw do pobrania krwi	20
	2	Zestaw do pozyskania i separacji autologicznego aktywatora PRP z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 11ml krwi uzyskuje się do 10 ml aktywatora). System mieszający posiada 3 niezależne porty typu luerlock. Porty są oznaczone różnymi kolorami. Przygotowanie autologicznego aktywatora nie wymaga dodatkowego wygrzewania próbki krwi. / - 2x strzykawka 10ml / - 1x strzykawka 20ml / - 2x strzykawka 30 ml / - 1x strzykawka 60ml	12
	3	Zestaw sterylny do przygotowania i podawania PRP wraz z trombiną	12

	4	Końcówka - trójnik do podawania zmieszanego PRP i trombiny	12
XVI		Implant do zablokowania zatoki stępu stopy
	1	Implant wykonany ze stopu tytanu, służący do zablokowania zstępu stopy. Perforowany stabilizator o prostopadłościennym kształcie, pusty wewnątrz o wymiarach długości 20 mm, szerokość 15 mm i wysokości 10 mm.	60
XXVII		Implant neurochirurgiczny do stabilizacji kręgosłupa
	1	Pręt o średnicy 5,4 mm. Śruby kręgowe wieloosiowe w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 50 mm do 90 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby kręgowe uniplanarne w średnicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach od 25 mm do 90 mm, stopniowane co 5 mm. Śruby kręgowe ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie. Śruby ruchome z 50 i 25 stopniowym zakresem ruchomości. Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90 mm. Do stabilizacji długo odcinkowych pręty proste w długościach od 100 mm do 550 mm. Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta. Haki do mocowanie za elementy łuków kręgowych. Haki posiadające specjalnie ukształtowaną powierzchnię kontaktu z kością, w części mocującej hak z łukiem kręgowym trzonu – na stopie haka wykonane są dodatkowe drobne, umieszczone w linii ząbki. Do stabilizacji pogranicza krzyżowo-lędźwiowego dostępne są łączniki biodrowo-krzyżowe oraz łączniki pręta jednoosiowe i typu domino. Niski profil systemu: całkowita wysokość łba śruby 14 mm, wysokość powyżej pręta 3,8 mm. Średnica łba śruby 14 mm. Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie. System posiada instrumentarium do korekcji skolioz, stabilizacji długo i krótkoodcinkowych.
	1a	Śruby kręgowe poliaxialne	173
	1b	Śruby kręgowe uniplanarne	115
	1c	Hak pedikularny, Hak laminarny wydłużony, Hak laminarny mały, Hak laminarny duży, Hak laminarny dolny, Hak laminarny górny	115
	1d	Hak laminarny zgięty lewy, Hak laminarny zgięty prawy	29
	1e	Hak odsadzony lewy, Hak odsadzony prawy	29
	1f	Nakrętka blokująca	288
	1g	Pręt kręgosłupowy 30-180 mm	29
	1h	Pręt kręgosłupowy 350-500 mm	29
	1i	Pręt kręgosłupowy 550 m	29
	1j	Pręt poprzeczny	29
	1k	Łącznik poprzeczny multiaxialny prosty	58
	1l	Łącznik poprzeczny	58

XXVIII		Druty Kirschnera
	1	Druty Kirschnera o średnicy 2 mm	400
	2	Druty Kirschnera o średnicy 1,5 mm	100
	3	Druty Kirschnera o średnicy 1,2 mm	100
	4	Druty Kirschnera o średnicy 1,0 mm	100
XXIX		Implanty
	1	Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 7-11 mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne.	80
	2	Prowadnik 1.5 mm	8
	3	Guzik piszczelowy polietylenowy wykonany z UHMWPE średnica 15, 19 mm.	20
	4	Śruba tytanowa potrójnie ładowana wzmocnioną nitką w technologii UHMWPE MB	60

	5	Kotwica wykonana z materiału PEEK, średnica 5,5 mm. Implant wkręcany	40
	6	Jednorazowe narzędzia kompatybilne z systemem Juggerknot 1,4 i 2,9 mm	20
XXX		Tytanowe śruby
	1	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 2,5 mm i długości od 10 do 32 mm (min 12 długości), kanulacja 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
	2	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,0 mm i długościach 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
	3	Tytanowe śruby kompresyjne, samotnące, samowiercące, kaniulowane o średnicy 3,5 mm i długościach od 10 do 32 mm (min 12 długościach) kaniulacja 0,8 mm. Kształt łba konikalny.	40
	4	Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 4,5 mm i minimum 5 długościach od 40 do 60 mm.	40
	5	Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 7,3 mm i minimum 11 długościach od 50 do 100 mm.	40
	6	Tytanowe śruby kompresyjne do Osteotomii Weila, długości od 11 do 14 mm, średnica 2 mm, samotnące, samowiercące. Ksztalt łba konikalny przystosowane do śrubokręta hexagonalnego.	60
XXXI		Implanty do zabiegów w obrębie stopy
	1	Tytanowy implant do zatoki stępu-płaskotopia o kształcie stożkowatym, dostępny w 6 rozmiarach od 7 do 12 mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo.	30
	2	Klamry ze stopu tytanu o średnicy 2,5mm dostępne w minimum 4 szerokościach od 14 do 30mm i długości od 16 do 40mm.	20
XXXII		Materiały do procedur ortopedycznych
	1	Niskoprofilowa podkładka tytanowa z kolcami pod śrubę mocującą, dostępna w trzech średnicach 14, 17, 20 mm wysokość 1,3 mm lub 2,5 mm.	30
	2	Tytanowa śruba mocująca, z gwintem typowym dla kości gąbczastej, średnica 6,5 mm długość 25-60 mm	50
	3	Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5 mm (długość 15, 20,25, 30 mm) 7;8 mm (długość 20,25, 30 mm) 9; 10; 11 mm (długość 20,25,30,35 mm)	280
	4	Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy 7, 8, 9, mm i długościach: 20, 25, 30 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, pakowana pojedynczo, sterylnie	50
	5	Piny resorbowalne 1,5 mm (dł. 16, 20, 25 mm) lub 2,4 mm (dł. 16, 25 lub 35 mm), wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie	60
	6	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w dwie supermocne nici #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie	100
	7	Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2 mm na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie	20
	8	Kotwiczka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWP średnica 1,3 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych, zaopatrzona w jedną supermocną nić #2, na podajniku jednorazowym o długości 32 cm, pakowania jednostkowo, sterylnie	30
	9	Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm, z dociąganą pętlą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. / Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej. System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego- brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.	40
	10	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0” Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
	11	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
	12	Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu.	20
	13	Nić pleciona supermocna, rozmiar #2, do obszywania, pakowana w opakowania zbiorcze po 12 szt.	20
	14	Polimerowa nić z trzema oczkami służąca do przeciągania szwów przez tkanki w trakcie zabiegów artroskopowych, sterylna, opakowanie zbiorcze zawierające 8 szt.	20
	15	Zestaw drenów do pompy jednorolkowej 10k. W skład jednorazowego zestawu wchodzi dren dopływowy z kasetą do pompy oraz dren odpływowy do rękojeści shavera. Pakowane sterylnie w opakowania zbiorcze poi 10 sztuk.	20
	16	Ostrze do piłki sagitalnej, różne rozmiary, w ofercie również z ogranicznikiem 8 mm do pobierania bloczków kostnych	20
	17	Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt.	20
	18	Śruba tytanowa, samowiercąca o średnicy 5 mm z dwiema nićmi poliestrowymi supermocnymi w rozmiarze #2, z poziomo usytuowanym otworem mocującym, wyposażona w jednorazowy śrubokręt (komplet sterylny).	20
	19	Kotwice bezwęzłowe wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm z dwoma skrzydełkami, ułożonymi co 180 stopni na obwodzie implantu. Kotwice osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia nici każdej z osobna. Implant w komplecie z mocnymi nićmi. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po wprowadzeniu go do otworu w kości, w ofercie kotwica wkręcane bezwęzłowe.	30
XXXIII		Implanty do stabilizacji kręgosłupa do korekcji skolioz wczesnodziecięcych typu „growing spine”
	1	W zestawie narzędzi wymagana dostępność do elektronicznej sondy pedikularnej do wyznaczania trajektorii pod śubę transpedikularną. Instrumentarium zawierające specjalny instrument pozwalający na przeciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta “in situ” Instrumentarium wraz z implantami znajduje się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Śruba transpedikularna „tulipanowa” mono- i poliaxialna o gwincie dwuskokowym-drobnozwojnym w części nasadowej i rozszerzonym w części trzonowej o długościach: 20 do 60 mm oraz średnicach: od 4 do 8 mm (co 0,5mm); Śruby samotnące i samogwintujące, Śruby transpedikularne “tulipanowe”mono i poliaxialne wyciągowe; śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo-krzyżowa o długości: 55, 60, 70 mm; / Śruby kanałowane oraz perforowane z odpowiednim, jednorazowym reduktorem średnicy do podania cementu kostnego (w zestawie wymienny, jednorazowy reduktor średnicy światła przepływu, umożliwiający wygodne wprowadzenie cementu kostnego, gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu luer lock). / Zestaw haków - haki monoaxialnych (laminarne, pedikularne w min. 3 wersjach rozmiarowych oraz poprzeczne, wydłużone, odgięte i odsadzone), niskoprofilowanych; Haki laminarne i pedikularne poliaxialne i/lub wyciągowe, Haki z długim gwintem (z długimi ramionami). Bloker typu stałego Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możlwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby (leczenie operacyjne skolioz wczesnodziecięcych, tzw. operacja typu growing spine); Bloker przesuwny elementy blokujące typu „przesuwnego” umożliwiające swobodny przesuw śruby/haka na pręcie. Łącznik poprzeczny Łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery (mniejszy i standardowy) oraz łącznik do śrub krzyżowo-biodrowych (bloker pojedynczy standardowy), umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną; / Łącznik poprzeczny, Łącznik równoległy – domino, Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby, Stapler. Belka/Pręt Mocowanie belki (pręta) od góry w osi śruby, haka; Belki (pręty) różnej długości od 40 do 500 mm, średnica 5,5mm oraz 6,0mm; Pręty dynamiczne (materiał stop tytanu) o średnicy 5,5mm w 10 różnych rozmiarach i zakresach długości od 40 do 250mm; Pręt Co-Cr (kobalt chrom) stosowany do leczenia kifoz o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm; Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka;
	1a	Śruba transpedikularna/ Zestaw haków	432
	1b	Bloker typu stałego	144
	1c	Bloker przesuwny	288
	1d	Łącznik poprzeczny / Łącznik równoległy - domino / Łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby / Stapler	36
	1e	Belka/Pręt	72

XXXIV		Tytanowe śruby i gwoździe
	1	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części i dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.	10
	2	Śruba blokująca tytanowa, sterylna Φ 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2,5 mm	50
	3	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna Φ 8 mm i dł. 14,5 mm	10
	4	Zaślepka tytanowa, sterylna ř 8 mm i o dł. 4 mm oraz Φ 12 mm i o dł. 5-15 mm	10
	5	Tytanowa śruba kaniulowana Φ 6,5 mm, sterylna, kaniulacja ř 3,3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm	60

XXXV
	1	System do wykonywania mikrozłamań w technologii typu “Nano”	10
	2	Piny węglowe	20
	3	Preparat do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku. Dostępy jako pasta lub granulki o różnych wielkościach 3mm, 4,8mm, 6mm. Można go mieszać z większością antybiotyków. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany w ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Preparat stanowi substytut przeszczepów kostnych, który ulega całkowitej resorpcji i jest zastępowany kością podczas procesu gojenia. Biodegradowalny i biokompatybilny. Preparat to dwuwodny czysty siarczan wapnia. Z opakowania o objętości 5cc otrzymujemy 12,5 cc granulatu. Z opakowania o objętości 10cc otrzymujemy 25 cc granulatu. Z opakowania o objętości 20cc otrzymujemy 50 cc granulatu.
	3a	Preparat o objętości 5 cc	4
	3b	Preparat o objętości 10 cc	4
	3c	Preparat o objętości 20 cc	4
XXXVI		Uniwersalny system stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-lędźwiowym z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa
	1	W zestawie narzędzi zgryzak pozwalający zdjąć nadmiar kości z nasady trzonów wokół łba śruby. Konstrukcja śrubokręta uniemożliwiająca wypadnięcie śrub podczas wkręcania. Dopychacze do prętów w formie pistoletów zakładanych na łeb śrub równolegle lub prostopadle do osi prętów. Manipulatory do pręta. W zestawie narzędzi gilotynowa ciętarka do prętów. Instrumentarium w kasetach umożliwiających jego sterylizację i przechowywanie. / Śruba tulipanowa sztywna/wieloosiowa w rozmiarach o średnicy 4.0 mm, 4.75 mm, 5.5 mm, 6.5 mm, 7.5 mm, 8.5 mm, długość od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm dla śrub o średnicy 4.0 mm i 4.75 mm oraz od 30 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm dla śrub o średnicy 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 mm. Śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Śruba biodrowa wieloosiowa o średnicy 6.5, 7.5, 8.5 mm o długości od 60 mm do 90 mm ze skokiem co 10 mm. Śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Śruba wyciągowa, jednopłaszczyznowa - śruba blokowana uniwersalną nakrętką blokującą. / Hak laminarny/pedikularny - haki pedikularne tulipanowe sztywne w trzech rozmiarach. Haki laminarne tulipanowe sztywne w czterech rozmiarach, lewe i prawe. / Pręt wstępnie wygięty - niskoprofilowy (średnica 5,5 mm) wstępnie wygięty ze stopu tytanu (Ti-6Al-4V), długość od 30 do 80 mm, od 100 do 130 mm ze skokiem co 5 mm oraz od 80 do 100 mm ze skokiem co 10 mm / Pręt prosty- o średnicy 5,5 mm, długości 510 mm, przycinany na długości, materiał: stop tytanu (Ti-6Al-4V), technicznie czysty tytan (CP Ti), kobaltowo-chromowo-molibdenowy (CoCrMo o trzech stopniach twardości do wyboru) / Nakrętka blokująca- mechanizm blokujący pozwala na blokadę wieloosiowości z możliwością uwolnienia pręta w celu wykonania derotacji / Łącznik boczny o długości 25 mm, 35mm, 50 mm i 75 mm umożliwiający wykonanie stabilizacji w przypadku nieosiowego rozmieszczenia śrub, a także połączenia stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego ze śrubami biodrowymi, z pominięciem kości krzyżowej. Łączniki boczne blokowane uniwersalną nakrętką blokującą. Pióro gwintu z kołnierzem zapobiegającym „ścięciu” gwinta, zapobiegającym rozchylaniu skrzydeł śruby, ułatwiającym wprowadzenie nakrętki i stabilizującym konstrukcję. / Łącznik poprzeczny/teleskopowy - łącznik poprzeczny stały o długości od 12 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm oraz łącznik teleskopowy w pięciu rozmiarach: XXS 23-29 mm, XS 28-38 mm, S 25-42 mm, M 41-53 mm, L 52-75 mm / Łącznik typu Domino pozwalający przedłużyć stabilizację bez konieczności wymiany prętów / Stapler kręgowy
	1a	Śruba tulipanowa sztywna/wieloosiowa	432
	1b	Śruba biodrowa	144
	1c	Śruba wyciągowa	144
	1d	Śruba jednopłaszczyznowa	72
	1e	Hak laminarny/pedikularny	72
	1f	Pręt wstępnie wygięty	72
	1g	Pręt prosty	144
	1h	Nakrętka blokująca	864
	1i	Łącznik boczny	72
	1j	Łącznik poprzeczny/teleskopowy	72
	1k	Łącznik typu Domino	72
	1l	Stapler kręgowy	72
XXXVII		Proteza barku

	1	Proteza anatomiczna urazowa: / - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14 mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej; / - dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków; / - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera; / - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18-27; / - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia
	1a	Trzpień urazowy	4
	1b	Pozycjoner trzpienia	4
	1c	Głowa anatomiczna	4
	1d	Łącznik głowy	4
	2	Panewka cementowana dla protezy anatomicznej / - wykonana z PE; / - trzy cementowane kołki w podstawie; / - centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
	2a	Panewka cementowana	4
	2b	Trzpień Cementowany PE	4
	3	Proteza odwrócona / Beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40 mm. / - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowy lub bezcementowy, rozmiary 4-20 mm, skok co 1 mm. / - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych; / - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA; / - średnica głowy części panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach; / - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach. / -wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
	3a	Beztrzpieniowa postawa głowy	12
	3b	Głowa odwrócona	12
	3c	Podstawa głowy z łącznikiem	12
	3d	Taca panewki	12
	3e	Wkład panewki	12
	3f	Wkręt centralny	12
	3g	Wkręty obwodowe	12
XXXVIII		Implanty do osteotomii podkolanowej
	1	Płytki dystansowe klinowe do osteotomii kości piszczelowej, stalowe, kształtu motylkowego, posiadające min. 4 otwory pod wkręty korowe i gąbczaste średn. 4,5 i 6,5 mm umieszczone po dwa po obu stronach klinowej. Wysokość klina płyt 3; 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15; 17,5. Implanty pakowane sterylnie min. rocznym terminem przydatności.	40
	2	Wkręt gąbczasty stylowy fi 6,5 mm, pełnogwintowany, z zaokrąglonym łbem, gniazdo sześciokątne, dł. 30-75 mm, skok co 5 mm,	120
	3	Wkręt korowy stalowy fi 4,5 mm, z zaokrąglonym łbem, dł.30-76 mm, skok co 2 mm	160
	4	Płytki dystansowe klinowe udowe, stalowe, w kształcie odwróconego T, posiadające min.3 otw. w części poprzecznej pod wkręty gąbczaste fi6,5mm oraz min.4 otw. pod wkręty korowe fi4,5mm w części trzonowej. Wysokość klina płyt to: 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15mm	10
	5	Płytki dystansowe piszczelowe blokowane, tytanowe, posiadające dwa otwory gwintowane pod wkręty gąbczaste fi6,5mm i dwa otwory gwintowane pod wkręty korowe fi5,0mm. Wysokość klina płyt to: 5; 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15mm	20
	6	Płytki dystansowe udowe blokowane, tytanowe w kształcie odwróconego T, posiadające min.3 otw. gwintowane w części poprzecznej pod wkręty gąbczaste fi6,5mm oraz min.4 otw. gwintowane pod wkręty korowe fi5mm w części trzonowej. Wysokość klina płyt to: 7,5; 9; 10; 11; 12,5; 15mm	4
	7	Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi6,5mm, dł.30-75mm, skok co 5mm	60

8	Wkręt tytanowy korowy z łbem gwintowanym fi5,0mm dł.20-80mm (20-58 skok co 2mm, 60-80mm skok co 5mm)	120
9	Płytka blokowana tytanowa kompresyjna wąska, z ograniczonym kontaktem, prosta, grub. do 3mm, posiadająca 4-14 par oddzialnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, otwory kompresyjne dające możliwość obustronnej kompresji, płytki jak i wkręty z łbem gwintowanym barwione w jednym kolorze dla ułatwienia identyfikacji	10
10	Płytka blokowana tytanowa piszczelowa bliższa L kształtna, lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-10 otworów gwintowanych w części trzonowej, otwory gwintowane pod wkręty fi3,5mm	10
11	Płytka blokowana tytanowa piszczelowa dalsza przyśrodkowa, spłaszczona w części nasadowej i przednio-boczna typu L, w części nasadowej 4-10 par oddzielnych otworów gwintowanych i kompresyjnych, płytki i wkręty z łbem gwintowanym barwione w jednym kolorze.	12
12	Wkręty tytanowe z łbem gwintowanym fi3,5mm dł.12-80mm	200
13	Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, fi3,5mm dł.12-65mm	60
14	Płytka tytanowa gruba, udowa kłykciowa, posiadająca w części nasadowej otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty kaniulowany fi7,3mm oraz otwory gwintowane pod wkręty fi5,0mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. jeden kompresyjny.	10
15	Płytka tytanowa dwuotworowa, kształtowana anatomicznie do epifizjodezy kolana, wersja z otworami gwintowanymi pod wkręty fi5,0mm i niegwintowanymi pod wkręty fi4,5mm	12
16	Płytka tytanowa czterootworowa, kształtowana anatomicznie do epifizjodezy kolana, wersja z otworami gwintowanymi pod wkręty fi5,0mm i niegwintowanymi pod wkręty fi4,5mm	8
17	Gwoździe elastyczne tytanowe fi1,5-4mm	20
18	Wkręty tytanowe kaniulowane z łbem gwintowanym fi7,3mm dł.50-95mm	10
19	Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, fi4,5mm dł.20-90mm	40